Objetivo:

Estandarizar el manejo del autoclave por medio de la presente técnica escrita, así como, facilitar el conocimiento del uso de la misma a cualquier usuario.

Aplicación: Laboratorio de Análisis Microbiológicos. (Todas las áreas).

Definiciones:

“No aplica”

Referencias:

“No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Personal de laboratorio. | - Colocar el material en la charola de acero inoxidable. - Verificar que la válvula de seguridad y de drenado estén cerradas. - Llenar el depósito de la parte inferior de la cámara con aproximadamente 2 litros de agua destilada; en caso de que encienda el foco rojo situado en la parte superior del lado izquierdo del aparato, indicará que el nivel del agua no es el adecuado y habrá que repetir el paso anterior. - Introducir la charola con el material a esterilizar. - Cerrar la puerta de tal forma que la palanca embone perfectamente. - Mover el selector que está en la parte central superior del aparato a líquidos o instrumentos dependiendo del tipo de material que se va a esterilizar. - Mover el botón de encendido del autoclave en sentido de las manecillas del reloj para encender, seleccionando el tiempo requerido para llevar a acabo la esterilización, generalmente 15 minutos. - Verificar que encienda el botón rojo que se encuentra en la parte superior del lado derecho del aparato una vez que se alcancen 15 libras de presión y una temperatura de 121°C. - Al término de la esterilización checar que la presión descienda hasta 0 para abrir la puesta y retirar la charola con el material utilizando guantes de asbesto. - Abrir la válvula de drenado para eliminar el excedente de agua. |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACION RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISION |  |